超声波明渠流量计ModBus通讯协议

本章主要简单讲述如何利用软件通过通讯口来操控本公司仪表。本章内容的掌握需要您具有MODBUS协议的基本知识储备。

数据串口特性

RS485接口，仪表缺省波特率4800、1个停止位、无奇偶位、ID为01。（若距离近，通讯速率可设为9600；距离远，可设为2400）

# 读数据（功能码03）

- 查询数据帧

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。这里简单的介绍最主要的查询瞬时流量和累计流量功能，向1号机查询数据格式如下，寄存器地址0008H放瞬时流量，000AH放累计流量，（每个4字节，IEEE754浮点数格式）。

| 地址 | 功能码 | 数据起始地址寄存器高字节 | 数据起始地址寄存器低字节 | 数据读取个数寄存器高字节 | 数据读取个数寄存器低字节 | 循环冗余校验高字节 | 循环冗余校验低字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 03H | 00H | 08H | 00H | 04H | C5H | CBH |

- 响应数据帧

响应包含从机地址、功能码、数据的数量和CRC错误校验。瞬时流量在前，累计流量在后，格式如下，瞬时流量为322.322m3/h，累计流量为12345.16m3。

| 地址 | 功能码 | 字节数 | 瞬时 流量 +0 | 瞬时 流量 +1 | 瞬时 流量 +2 | 瞬时 流量 +3 | 累计 流量 +0 | 累计 流量 +1 | 累计 流量 +2 | 累计 流量 +3 | 校 验 高字节 | 校 验 低字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 03H | 08H | 43H | A1H | 29H | 37H | 46H | 40H | E4H | A3H | 8CH | E0H |

IEEE754浮点数格式：它用符号位表示数的符号，用阶码和尾数表示数的大小，具有24位精度，尾数的高位始终为“1”，因而不保存，位的分布如下

  - 1位符号位；

  - 8位指数位；

  - 23位尾数。

符号位是最高位，尾数为最低的23位，按字节描述如下：

| 地址 | +0 | +1 | +2 | +3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | SEEE EEEE | EMMM MMMM | MMMM MMMM | MMMM MMMM |

其中，S：符号位，1表示负，0表示正；

E：阶码（在两个字节中）偏移为127；

M：23位尾数，最高位为“1”。

关于ModBus及IEEE754浮点数的有关信息请查阅相关资料或来电咨询。